## Łóżka szpitalne
Łóżka szpitalne - 35 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze)- fabrycznie nowe. Rok produkcji : 2025 | TAK
2. | Zasilanie : 230V- 50/60Hz | TAK
3. | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym : II | TAK
4. | Stopień ochrony przed wp,lywem środowiska IP-X4 | TAK
5. | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami max. 1000mm | TAK
6. | Długość całkowita łóżka: max. 2190mm (nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary windy) | TAK
7. | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach : min. 2000x850mm | TAK
8. | Wydłużenie leża : min. 320mm | TAK
9. | Ręczny pilot przewowodwy sterujący funkcjami łóżka : zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK
10. | Łóżko wielofunkcyjne, wielopoycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK
11. | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantofrafowej | TAK
12. | Leże łóżka czterosegemnetowe z trzema segemntami ruchomymi | TAK
13. | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK
14. | Minimalna wysokośc leża od podłogi 370mm +/- 20mm. Wymiar dotyczy powierzchni z materacem. | TAK
15. | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810mm +/-20mm. Wymiar dotyczy powierzchni z materacem. | TAK
16. | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie : 0-70 stopni +/- 3 stopnie | TAK
17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendeleburga 16 stopni +/- 3 stopnie | TAK
18. | Elektryczna regulacja pozycji anty- Trendeleburga 17 stopni +/- 3 stopnie | TAK
19. | Elektryczna regulacja funkcji autokontur- jednoczesne uniesienie części plecowej do 70 stopni +/-3 stopnie oraz segmentu uda do 40 stopni +/- 3 stopnie | TAK
20. | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120mm | TAK
21. | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej | TAK
22. | Centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej | TAK
23. | Pozycje leża uzyskiwane automatyczniepo naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu : pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja antyszkowa, pozycja do badań, pozycja Fowlera, pozycja zerowa. | TAK
24. | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych we wczesnej mobilizacji pacjenta : ruch oparacia pleców do 30 stopni, maksymalne podniesienie leża, podniesienie oparacia pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg | TAK
25. | Dodatkowe przyciski na panelu do sterowania : zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, autokontur, funkcja Trendeleburga i anty- Trendelenburga. | TAK
26. | Selektywne blokowanie na panelu cetralnym funkcji elektrycznych z diodową informacjąo zablokowanych funkcjach. | TAK
27. | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych. | TAK
28. | Segmentv podudzai regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. | TAK
29. | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK
30. | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | TAK
31. | Zwolnienie i opusczanie każdej poręczy dokonywane jedną ręką | TAK
32. | Górna powierzchniaporęczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tetnice ud pacjenta. | TAK
33. | Poręcze boczne w części oparcia pleców wyposazone w obustronne panele sterowania - zewnętrzne oraz wewnętrzne | TAK
34. | Panele sterowania w poręczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem - koniecznośc aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem | TAK
35. | Funkcje sterowane z panli bocznych w poręczach : regulacja wysokości leża, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców i segmentu ud, autokontur, podświetlenie leża, alarm akustyczny | TAK
36. | Dodatkowe panele sterowania w poręczach bocznych (w częsci oparcia pleców) z przycisakmi mobilizacji VEM. Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta- pacjent podpiera się na poręczy zwiększając przyciskiem wysokośc leża. | TAK
37. | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK
38. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów . | TAK
39. | Ruchome segmenty leżą wypełnione płytami laminowanymi przeziernymi dla promieniowania RTG. | TAK
40. | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża | TAK
41. | 4 koła o średnicy min. 150mm zaopatrzone w mechanizm centalnej blokady z tworzywowymi osłonami | TAK
42. | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK
43. | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145mm i na długości min. 1500mm aby umożliwić swobodny najaz podnośnika | TAK
44. | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowania namnażania się bakterii i wirusów | TAK
45. | Rama leża wyposażona w krażki odbojowe, sworzeń wyrównaia potencjału, poziomnice po jednej sztuce na obu bokach leża w okolicy szczytu nóg, cztery haczyki do zawieszania np.. Woreczków na płyny - po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK
46. | Możliwość montażu wieszakakroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK
47. | Dopuszczalne ovciążenie robocze : min. 280kg | TAK
48. | Wyposażenie : materacprzeciwodleżynowy pasywny, wieszak kroplówki. | TAK
49. | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć od oferty) | TAK
50. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
51. | Deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | TAK
Parametry dodatkowe:
52. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
53. | Paszport techniczny | TAK
54. | Szkolenie personelu | TAK
55. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
56. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
57. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wózki inwalidzkie
Wózki inwalidzkie - 10 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak), odporna na korozję | TAK
2. | Podłokietniki uchylne i wyciągane | TAK
3. | Barierka łącząca rączki do pchania, która usztywnia i wzmacnia konstrukcję podczas jazdy. | TAK
4. | Wyciągane i odchylane na boki podnóżki | TAK
5. | Regulacja wysokości płyty podnóżka | TAK
6. | Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu. W bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami | TAK
7. | Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe | TAK
8. | Maksymalne obciążenie : min.170kg | TAK
9. | Wytrzymałość materaca do 140 kg | TAK
10. | Wyrób medyczny, atestowany. | TAK
11. | Długość całkowita z podnóżkiem: 105 cm | TAK
12. | Szerokość siedziska: MIN. 53cm/ max. 60 cm | TAK
13. | Szerokość całkowita: 74 / 77 / 81 cm | TAK
14. | Szerokość po złożeniu: max. 39 cm | TAK
15. | Waga całkowita: max. 21 kg | TAK
16. | Głębokość siedziska : min. 49 cm | TAK
17. | Wysokość oparcia: 40 cm | TAK
18. | Odległość siedziska od podłokietnika: 22 - 24cm | TAK
19. | Minimalny promień skrętu: 162 cm | TAK
20. | Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, wysokości podparcia pod łokieć, wysokości siedziska od podłoża | TAK
21. | Podnóżki ściągane i odhchylane | TAK
Parametry dodatkowe:
22. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
24. | Paszport techniczny | TAK
28. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wanna pielęgnacyjna z podnośnik
Wanna pielęgnacyjna z podnośnikiem - 1 sztuka
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wanna podnoszona do kąpieli osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych | TAK
2. | Urządzenie wolnostojące | TAK
3. | hydrauliczny mechanizm podnoszenia | TAK
4. | bateria wody mieszalna lub termostatyczna | TAK
5. | prysznic | TAK
6. | system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu | TAK
7. | system osuszania wanny | TAK
8. | poręcze do podtrzymywania i podpory pod stopy | TAK
9. | zawór do mechanicznego opuszczania wanny | TAK
10. | Zasilanie : 230V/50Hz | TAK
11. | Całkowity pobór mocy : max. 1,5kW | TAK
12. | Wyłącznik różnicowo-prądowy 10 mA | TAK
13. | Długość wanny (zewnętrzna ) max. 2250/1950mm | TAK
14. | Długość niecki wanny min.1900/1600mm | TAK
15. | Szerokość wanny : max. 850mm | TAK
16. | Pojemnośc niecki : 220-300 litrów | TAK
17. | Masa wanny bez wody : max. 220kg | TAK
18. | Układ hydromasażu podwodnego z dysza do masażu miejscowego z możliwością działania wspólnego lub oddzielnego | TAK
19. | Możliwość regulacji strumienia hydromasażu- jego kierunku i natężenia. | TAK
20. | Pomiar temperatury wody z cyfrowym wyświetlaczem. | TAK
21. | Pneumatyczny pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny. | TAK
Podnośnik do wanny, 1 szt.
23. | Podnośnik do przemieszczania w pozycji siedzącej lub leżącej | TAK
24. | 3 częściowy blat noszy + poduszka | TAK
25. | Panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości | TAK
26. | Wymiary siedziska : min. 97x76x124/184cm | TAK
27. | Szerokośc siedziska : min. 43,5cm | TAK
28. | Wysokość uchwytu : max. 120cm | TAK
29. | Średnica sketu : min.115mm | TAK
30. | Średnica kółek : min. 12,5cm | TAK
31. | Pojemność akumuatora : 2,9Ah | TAK
32. | Masa podnośnika : max. 95kg | TAK
33. | Maksymalna waga użytkownika : min. 180kg | TAK
34. | Czas podnoszenia : max. 42 sekundy | TAK
35. | Czas opuszczania : max. 35 sekund | TAK
36. | Możliwość rozbudowy o moduł wagi | TAK
Parametry dodatkowe do wanny i podnośnika:
37. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
38. | Paszport techniczny | TAK
39. | Szkolenie personelu | TAK
40. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
41. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
42. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Aparat EKG
Aparat EKG - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | 12 kanałowy echokardiograf | TAK
2. | Możliwośc podłączenia przyssawki spirometrycznej | TAK
3. | Zapis badania z możliwością wysłania na pocztę email | TAK
4. | sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe; integracja z chmurą | TAK
5. | Tryb wydruku : 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK
6. | Drukowanie w układzie Cabrera: 3,6 lub 12 kanałów | TAK
7. | Rodzaje badań : ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK
8. | Długość zapisu badania automatycznego : do 30 sekund | TAK
9. | Wydruk rytmu przy badaniu auto | TAK
10. | Zapis badania Long do pamięci od 1 do 15 minut | TAK
11. | Wbudowana drukarka termiczna lub zewnętrzna | TAK
12. | Szserokość papieru : 110-112mm | TAK
13. | Menu wielojęzyczne | TAK
14. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK
15. | Ustawienia parametrów przebiegu : prędkość, czułość i intensywność wydruku | TAK
16. | Obsługa za pomocą panela dotykowego | TAK
17. | Pamięć : min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK
18. | Możliwość przeglądania na wyświetlaczu : zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK
19. | Automatyczna anliza i interpretacja : zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK
20. | Praca na baterii do min. 130 badań automatycznych | TAK
21. | Automatyczna detekcja częstości akcji serca | TAK
22. | Praca na otwartym sercu | TAK
23. | Filtr zakłoceń sieciowych : 50, 60 Hz | TAK
24. | Filtr zakłoceń mięśniowych : 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK
25. | Filtr izolinii : 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK
26. | Wyświetlacz LCD min. 7-10'' | TAK
27. | Wykrywanie pobudzenia stymulatora serca, dżwiekowa sygnalizacja | TAK
28. | Pulsoksymetr | TAK
29. | Pomiar SpO2 i pulsu, pletyzmograf | TAK
30. | Bezprzewodowa lub przewodowa kominukacja sieć LAN lub Wi-fi | TAK
31. | Protokół HL7 | TAK
32. | Wymiary : max. 258x200x50 mm | TAK
33. | Wyposażenie : elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001, elektrody przyssawkowe EPP v.001, kabel EKG KEKG 30 v.001, kabel zasilający, laserowa drukarka monochromatyczna 210 mm, papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka, wózek pod urządzenie, żel. | TAK
34. | Waga: max. 34kg | TAK
Parametry dodatkowe:
35. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
36. | Paszport techniczny | TAK
37. | Szkolenie personelu | TAK
38. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
39. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
40. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Pompa infuzyjna
Pompa infuzyjna - 10 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Strzykawkowa pompa infuzyjna | TAK
2. | Czytelność niezależnie od kąta patrzenia, czytelny pod kątem do 80° | TAK
3. | Biblioteka leków z oznaczeniami kolorystycznymi | TAK
4. | Wyświetlacz: kolorowa matryca aktywna min. 2,4 "TFT, 240 x 320 pikseli, min. 262k kolorów | TAK
5. | Wbudowany zasilacz współpracującymi ze standardowymi przewodami | TAK
6. | Zintegrowany zacisk i uchwyt mocujący | TAK
7. | Napęd półautomatyczny | TAK
8. | Bateria litowo-jonowa | TAK
9. | Akumulator Li-Ion wielokrotnego ładowania Czas pracy: min.. 10 godz. przy przepływie 5 ml / h | TAK
10. | Pełne ładowanie max. w ciągu 3 godzin | TAK
11. | Wodoodporność klasy IP34 | TAK
12. | Wymiary 290 x 98x 220 mm | TAK
13. | Waga : max. 2,5kg | TAK
14. | Zabezpieczenie przed wilgocią IP34 (spryskiwanie wodą z dowolnego kierunku) | TAK
15. | Podstawowe prędkości 0.1-999.9 ml/h | TAK
16. | Dokładność ± 2% zgodnie z IEC/EN 60601-2-24 | TAK
17. | Prędkości bolusa 1 - 1,800 ml/h | TAK
18. | Skalibrowane strzykawki Pojemności: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK
19. | Rejestr min. 500 zdarzeń | TAK
20. | Biblioteka leków : min. 3 000 leków z przypisanymi parametrami infuzji. Przypisane do max. 15 kategorii leków. | TAK
3 x stacja dokująca :
20. | stacja na min. 3 pompy | TAK
21. | Wymiary max. 305x 375x 202 mm | TAK
22. | Masa: max. 3,5kg | TAK
23. | Interfejs - podczerwień - wezwanie personelu | TAK
24. | Uchwyt Do montażu pionowego ze zintegrowaną ochroną przed przekręceniem | TAK
25. | 1 x stojak na pompę, kompatybilny z zaoferowaną pompą | TAK
Parametry dodatkowe do pomp i stacji:
26. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
27. | Paszport techniczny | TAK
28. | Szkolenie personelu | TAK
29. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
30. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
31. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wyposażenie gab. rehabilitacyjn
Wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Kabina UGUL, 2 szt. Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
2. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń o wymiarach :200x200x200cm | TAK
3. | Rozstaw podpór : 180-210cm | TAK
4. | Wykonana z kształtowników zamkniętych | TAK
5. | Malowana proszkowo | TAK
6. | Maksymalne obciążenie : 180-200kg | TAK
7. | Osprzet : - Linka długość 1600 mm - 14 szt - Linka długość 960 mm - 6 szt - Linka długość 2450 mm - 1 szt - Linka długość 5720 mm - 1szt - Linka długość 3750 mm - 3 szt - Linka długość 5000 mm - 1 szt - Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 6 szt - Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 6 szt - Podwieszka pod miednicę 230x750 - 2 szt - Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt - Podwieszka pod głowę - 1 szt - Podwieszka stóp- 4 szt - Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas -4 szt - Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt - Kamaszek - 2 szt - Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130 - 1szt - Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - 1szt - Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - 2 szt - Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365- 2 szt - Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - 1szt - Petla Glissona z orczykiem - 1 szt - Ciężarek miękki 0,5 kg - 2szt - Ciężarek miękki 1,0 kg - 2szt - Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt - Ciężarek miękki 2,0 kg - 2szt - Ciężarek miękki 2,5 kg - 2szt - Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt - Ciężarek miękki 4,0 kg - 1 szt - esik 60 sztuk | TAK
8. | Rotor, 6 sztuk | TAK
9. | Rotor kończyn górnych, 3 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | TAK
10. | Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych z regulowaną wysokością | TAK
11. | Szerokość : max. 38cm | TAK
12. | Wysokość : max. 71cm | TAK
13. | Waga : max. 8kg | TAK
14. | Możliwość montażu do kraty ugula | TAK
15. | Rotor kończyn dolnych, 3 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | TAK
16. | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z pedałami | TAK
17. | Waga : max. 8 kg | TAK
18. | Konstrukcja wolnostojąca | TAK
19. | Gumowe nasadki | TAK
20. | Płynna regulacja oporu | TAK
21. | Szerokość : max. 40cm | TAK
22. | Wysokość : max. 28cm | TAK
23. | zaczepy metalowe z paskami na rzepy | TAK
24. | Poręcze do nauki chodzenia, 4 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
25. | Stalowa konstrukcja | TAK
26. | Regulacja rozstawu pochwytów w zakresie min. 350-750mm | TAK
27. | Regulacja wysokości pochwytów w zakresie : min. 630-1150mm | TAK
28. | Długość całkowita : 3000mm | TAK
29. | Szerokość całkowita : max. 100cm | TAK
30. | Waga : max. 50kg | TAK
31. | Maksymalne obciążenie : min. 150kg | TAK
32. | Tablica do ćwiczeń manualnych ręki, 4 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ………………… | wpisać
33. | Tablica do ćwiczeń z oporem | TAK
34. | Blat tablicy wykonany ze sklejki, która gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementy do ćwiczeń, wykonane z litego drewna. | TAK
35. | Regulowana wysokośc w zakresie : min. 55-90cm | TAK
36. | Obciążenie : 12kg, 4 obciążniki | TAK
37. | Długość : max. 73cm | TAK
38. | Szerokośc : max. 53cm | TAK
39. | Materac do ćwiczeń, 8 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
40. | Materac 3częściowy składany | TAK
41. | Wymiary : min. 195x100x5cm | TAK
42. | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej i pokryty łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym. | TAK
43. | Kolor do wyboru Zamawiającego | TAK
44. | Uchwyty do przenoszenia | TAK
45. | Drabinka do ćwiczeń, 8 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
46. | Metalowe boki, drewniane szczeble | TAK
47. | Wysokośd : min. 225cm | TAK
48. | Szerokośd : min. 75, max. 80cm | TAK
49. | Wysokośc pierwszego szcebla od podłoża : min. 27cm | TAK
50. | Liczba szczebli : min. 8 | TAK
51. | Maksymalne obciążenie szczebla : min. 150kg | TAK
52. | Wysokośd między sczeblami : min. 23cm | TAK
53. | Waga urządzenia : max. 25kg | TAK
Parametry dodatkowe do zestawu
54. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
55. | Paszport techniczny | TAK
56. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK

## Sprzęt zapobiegający odleżynom
Sprzęt zapobiegający odleżynom
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Materac przeciwodleżynowy, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
2. | Materac zmiennociśnieniowy rurowy | TAK
3. | Komory: 17 wypinanych na klipsy (3 statyczne na wysokości głowy) | TAK
4. | Materiał: nylon TPU | TAK
5. | Pokrowiec : Bi-elastyczny z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) | TAK
6. | Zamek błyskawiczny dookoła materaca | TAK
7. | Max. obciążenie : min. 160kg | TAK
8. | Wymiary : 200x88x13cm | TAK
9. | Waga : max. 4 kg | TAK
10. | Mikrowentylacja | TAK
11. | Paski mocujące i stabilizujące materac na ramie łóżka | TAK
12. | Tryb statyczny | TAK
13. | Funkcja transportowa | TAK
14. | Funkcja poduszki | TAK
15. | Zawór CPR | TAK
16. | Pompa: | TAK
17. | Zasilanie : 230V/50Hz | TAK
18. | Wydajność : min. 8l/min | TAK
19. | Zakres ciśnienia : min. 20-55mmHg | TAK
20. | Czujnik ciśnienia | TAK
21. | Cykl pracy : 10 minut | TAK
22. | Diodowy alarm niskiego ciśnienia | TAK
23. | Alarm awarii zasilania | TAK
24. | Wyśietlacz LED wagi pacjenta | TAK
25. | Kompresor membranowy | TAK
26. | Waga : max. 2 kg | TAK
27. | Poduszka przeciwodleżynowa, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
28. | Poduszka pneumatyczna | TAK
29. | Elastyczne komory połączone ze sobą | TAK
30. | Szeokośc : min. 40cm | TAK
31. | Długośc : min. 40cm | TAK
32. | Pokrycie wykonane z oddychającej perforowanej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania, łatwe w konserwacji (możliwość zdjęcia pokrowca) | TAK
33. | Powierzchnia antypoślizgowa zapobiega zsuwaniu się poduszki z siedziska | TAK
34. | Możliwość regulacji ciśnienia w przestrzeniach powietrznych | TAK
35. | Maksymalne obciążenie : min. 130kg | TAK
36. | Materiał : PCV , poliester | TAK
37. | Poduszka odciążająca, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
38. | Poduszka ortopedyczna do siedzenia odciążająca kręgosłup i kość ogonową | TAK
39. | Wspomagająca prawidłowe ułożenie bioder oraz miednicy | TAK
40. | Korygująca nieprawidłową postawę ciała podczas siedzenia | TAK
41. | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem | TAK
42. | Wymiary : min. 42x36x6cm | TAK
43. | Pokrowiec: dżersej (oddychający materiał siatkowy MESH), zapinany na suwak z antypoślizgowym spodem | TAK
44. | Wałek przeciwodleżynowy, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
45. | Waełk stabilizujący | TAK
46. | Wymiary : min. 12,5x 43cm | TAK
47. | wykonany z pianki poluretanowej | TAK
48. | stabilizacja pacjenta w łóżku, pod kolana, głowę, pod ręce. | TAK
49. | Podkład pod głowę, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
50. | Pozycjoner, poduszka uniwersalna modułlowa | TAK
51. | Umożliwiająca szybką i łatwą zmianę pozycji, zmniejszając w ten sposób nacisk wywierany na skórę i tkanki, które są narażone na odleżyny. | TAK
52. | Zgrzewana ultradźwiękowo, tworząc nieprzenikalną zaporę dla cieczy | TAK
53. | Srebro, które zapobiega rozwojowi mikroorganizmów | TAK
54. | Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trałość | TAK
55. | Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2 | TAK
56. | Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo | TAK
57. | Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia | TAK
58. | Waga : max. 0,30kg | TAK
59. | Wymiary : min. 56x40cm | TAK
60. | Podkład pod nogi, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
61. | Poduszka cylindryczna | TAK
62. | Waga: max. o,65kg | TAK
63. | Wymiary : max. 21x60cm | TAK
64. | Poduszka kładziona pod kolna zmniejszająca ból w obszarze lędźwiowym. | TAK
65. | Łagodzaca ból stawu międzywyrostkowego | TAK
66. | Krążek przeciwodleżynowy, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
67. | Poduszka okrągła | TAK
68. | Waga: max. 0,50kg | TAK
69. | Wymiary : min. 46x46cm | TAK
70. | Bariera Ultrasonicznie Zgrzewana tworząca szczelną ochronę przed przenikaniem cieczy. | TAK
71. | Jony Srebra ograniczające rozwój bakterii i innych mikroorganizmów. | TAK
72. | Tkanina PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniająca lepszą wydajność i trałość | TAK
73. | Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex, klasa 2 | TAK
74. | Mikrokulki ze styropianu samogasnącego, zapewniające bezpieczeństwo | TAK
75. | Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia | TAK
76. | Parametry dodatkowe do zestawu
77. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
78. | Paszport techniczny | TAK
79. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK

## Sprzęt ułatwiający poruszanie
Sprzęt ułatwiający poruszanie
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Balkonik , 15 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
2. | Aluminiowa konstrukcja | TAK
3. | Półka do siedzenia. | TAK
4. | Oparcie pleców. | TAK
5. | Uchwyty ergonomiczne. | TAK
6. | Regulacja wysokości rączek. | TAK
7. | Koszyk | TAK
8. | Uchwyt na kule. | TAK
9. | Max. obciążenie : min. 120kg | TAK
10. | Szerokość całkowita : max. 61,5cm | TAK
11. | Wysokość : min. 80cm, max. 93cm | TAK
12. | Głębokość siedziska : min. 30cm | TAK
13. | Szerokość siedziska : min. 35cm | TAK
14. | Waga : max. 7,5kg | TAK
15. | Koła : 200mm | TAK
16. | Chodzik, 15 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
18. | Tapicerowany stolik z półokrągłym wycięciem, | TAK
19. | 4 kólka | TAK
20. | konstrukcja składana. | TAK
21. | Szerokość : max. 54cm | TAK
22. | Wysokość : 122-167cm | TAK
23. | Długość : max. 73cm | TAK
24. | Maxymalne obciążenie : min. 100kg | TAK
25. | Waga : max. 13kg | TAK
26. | Ambonka 15 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
27. | Tapicerowany stolik z półokrągłym wycięciem, | TAK
28. | 4 kólka | TAK
29. | konstrukcja składana. | TAK
30. | Szerokość : max. 54cm | TAK
31. | Wysokość : 122-167cm | TAK
32. | Długość : max. 73cm | TAK
33. | Maxymalne obciążenie : min. 100kg | TAK
34. | Waga : max. 13kg | TAK
35. | Laska, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
36. | laska nieskładana | TAK
37. | Waga : max. 0,35kg | TAK
38. | Wysokość : 79-102cm | TAK
39. | Maxymalne obciążenie : min. 130kg | TAK
40. | Kule, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
41. | Kule pachowe | TAK
42. | Regulowana wysokość w zakresie min. 74,5-97,5cm | TAK
43. | Waga : max. 0,55kg | TAK
44. | Maxymalne obciążenie : min. 1300kg | TAK
45. | Parametry dodatkowe do zestawu
46. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
47. | Paszport techniczny | TAK

## Zestaw mebli medycznych
Zestaw mebli medycznych
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Meble | TAK
2. | Szafka przyłóżkowa, 35 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
3. | przeznaczona do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta | TAK
4. | Wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej lakierem proszkowym | TAK
5. | Dwie pary drzwiczek | TAK
6. | Możliwość ustawienia szafki z prawej lub lewej strony | TAK
7. | Blokada zabezpieczająca przed wypadnięciem szuflady | TAK
8. | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS | TAK
9. | Szuflada z dwukomorowym tworzywowym wkładem | TAK
10. | Półka w skrzynce szafki | TAK
11. | 4 kóka jezdne w tym min. 2 z blokadą | TAK
12. | Dodatkowy blat boczny z regulacją wysokości w zakresie : min. 76-101cm i kąta nachylenia w zakresie +/- 30 stopni | TAK
13. | Rant zabezpiecząjący przed spadaniem rzeczy | TAK
14. | Guzik i dźwignia do regulacji pozycji stolika | TAK
15. | Wymiary szafki : max. 39x51x88cm | TAK
16. | Wymiary blatu bocznego : min. 58x34cm | TAK
17. | Waga szafki: max. 24kg | TAK
18. | Kolor szafki do wyboru Zamawiającego | TAK
19. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
20. | Zabudowa meblowa | TAK
21. | Zabudowa medyczna narożna Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
22. | Wymiary zabudowy dolnej: 2970/2450 mm dł.. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK
23. | Wymiary zabudowy górnej: 2970/2450 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK
24. | Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych scalonych za pomocą złączy wykonanych z wysokoudarowego tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi lub anodowane w naturalnej barwie aluminium. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie oznaczenia wg RAL. | TAK
25. | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 32 mm, mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2 mm. | TAK
26. | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK
27. | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmant. Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. | TAK
28. | Odporność na ścieranie zgodnie z normą EN 14323 ≥ 3 lub równoważną. | TAK
29. | Odporność na światło zgodnie z normą EN 14323 ≥ 4 lub równoważną. | TAK
30. | Wszystkie narożniki zakończone promieniem R2 oraz wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1 mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. | TAK
31. | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK
32. | Fronty drzwiowe wykonane z płyty meblowej o gr. min. 18 mm obustronnie laminowanej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo w kształcie litery „U”. | TAK
33. | Blat postformingowy o gr. min 38 mm płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. | TAK
34. | Krawędzie blatu muszą być wykończone obrzeżem zabezpieczającym przed nasiąkaniem blatu w przypadku rozlania i długotrwałego utrzymywania się wody. | TAK
35. | Kolorystyka blatów zostanie ustalona na etapie wykonawczym podczas ostatecznych pomiarów. | TAK
36. | Blaty na całej powierzchni stołów i innych mebli powinny być wykonane jako jeden element. W przypadku dłuższych mebli z przyczyn technologicznych możliwe jest zastosowanie blatów złożonych z wymaganej technologią liczby płyt. Łączenia między płytami muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nasiąkanie blatu, nawet w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą; | TAK
37. | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm; ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych. | TAK
38. | Szafki dolne pod jednym blatem: | TAK
39. | jednokomorowe z frontami uchylnymi | TAK
40. | szafka pod umywalkę wyposażona w umywalkę i baterię | TAK
41. | szafka z szufladami | TAK
42. | szafka zlewozmywakowa wyposażoną w zlew i baterię | TAK
43. | Szafa z drzwiami przeszklonymi o wymiarach min. 600 x 560 x 2000 mm. | TAK
44. | Szuflady na wysokiej jakości prowadnicach Metabox lub równoważnych, o udźwigu odpowiednim do typowego obciążenia tego rodzaju szuflad. | TAK
45. | Drzwi wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe. | TAK
46. | Szafki górne oraz szuflady zamykane na zamek systemowy (ilość zamków należy uzgodnić z użytkownikiem). | TAK
47. | Półki regulowane dzięki rzędom otworów (max. co 40 mm) na całej wysokości boków. | TAK
48. | Zawiasy typu Clip TOP lub równoważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK
49. | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. | TAK
50. | Podział szafek do zaakceptowania przez Zamawiającego. | TAK
51. | Należy dokonać przyłączenia urządzeń do sieci wodociągowej i kanalizacji. | TAK
52. | Parametry dodatkowe: | TAK
53. | PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, DOKUMENTY JAKIE TRZEBA ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: | TAK
54. | Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. | TAK
55. | - Oświadczenie producenta mebli, potwierdzające, że oferowane meble wykonane są z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych (wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, kwasy i zasady), w klasie higieniczności E-1. | TAK
56. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
57. | Zabudowa medyczna dolna Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
58. | Zabudowa medyczna składający się z szafek stojących | TAK
59. | Wymiary zabudowy dolnej: 1370 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys | TAK
60. | Meble laboratoryjne, techniczne, magazynowe wykonane w sposób gwarantujący zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego, łatwe w czyszczeniu, odporne na środki do dezynfekcji, bez szczelin, szpar mogących zbierać brud, bez widoczny śrub, połączeń, elementów ostrych, gładkie, o jednolitej płaszczyźnie. | TAK
61. | Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych scalonych za pomocą złączy wykonanych z wysokoudarowego tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi lub anodowane w naturalnej barwie aluminium. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie oznaczenia wg RAL. | TAK
62. | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 32 mm, mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 2 mm. | TAK
63. | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK
64. | Korpusy szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmant. Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. | TAK
65. | Odporność na ścieranie zgodnie z normą EN 14323 ≥ 3 lub równoważną. | TAK
66. | Odporność na światło zgodnie z normą EN 14323 ≥ 4 lub równoważną. | TAK
67. | Wszystkie narożniki zakończone promieniem R2 oraz wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. | TAK
68. | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nieosłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK
69. | Fronty drzwiowe wykonane z płyty meblowej o gr. min. 18mm obustronnie laminowanej Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo w kształcie litery „U”. | TAK
70. | Blat postformingowy o gr. min 38 mm płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. | TAK
71. | Krawędzie blatu muszą być wykończone obrzeżem zabezpieczającym przed nasiąkaniem blatu w przypadku rozlania i długotrwałego utrzymywania się wody; | TAK
72. | Kolorystyka blatów zostanie ustalona na etapie wykonawczym podczas ostatecznych pomiarów. | TAK
73. | Blaty na całej powierzchni mebli powinny być wykonane jako jeden element. W przypadku dłuższych mebli z przyczyn technologicznych możliwe jest zastosowanie blatów złożonych z wymaganej technologią liczby płyt. Łączenia między płytami muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nasiąkanie blatu, nawet w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą. | TAK
74. | Szafki dolne pod jednym blatem: | TAK
75. | jednokomorowe z frontami uchylnymi | TAK
76. | szafka z szufladami | TAK
77. | Szuflady na wysokiej jakości prowadnicach Metabox lub równoważnych, o udźwigu odpowiednim do typowego obciążenia tego rodzaju szuflad. | TAK
78. | Drzwi wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe. | TAK
79. | Szafki oraz szuflady zamykane na zamek systemowy (ilość zamków należy uzgodnić z użytkownikiem). | TAK
80. | Półki regulowane dzięki rzędom otworów (max. co 40 mm) na całej wysokości boków. | TAK
81. | Zawiasy typu Clip TOP lub równoważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK
82. | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. | TAK
83. | Podział szafek po zaakceptowania przez Zamawiającego. | TAK
84. | Należy dokonać przyłączenia urządzeń do sieci wodociągowej i kanalizacji. | TAK
85. | Parametry dodatkowe:
86. | PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, DOKUMENTY JAKIE TRZEBA ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
87. | - Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. | TAK
88. | - Oświadczenie producenta mebli, potwierdzające, że oferowane meble wykonane są z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych (wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, kwasy i zasady), w klasie higieniczności E-1. | TAK
89. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Myjnia dezynfektor
Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | TAK
2. | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK
3. | Minimalny załadunek na cykl: 1 basen+1pokrywa+2kaczki | TAK
4. | Na wyposażeniu kosz do automatycznego obracania o 180 stopni mytych basenów i misek celem ich opróżnienia w momencie zamykania pokrywy – nie dopuszcza się ręcznego opróżniania basenów, oraz kosz wielofunkcyjny do dezynfekcji wiader 20 litrowych o średnicy 38 cm. | TAK
5. | Bezpieczny załadunek: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK
6. | Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | TAK
7. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych | TAK
8. | Dysze myjące wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
9. | Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK
10. | Całkowita moc max. 4500 W | TAK
11. | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej. | TAK
12. | Komora głęboko tłoczona | TAK
13. | Uszczelka komory niewymagająca wymiany w okresie eksploatacji zlokalizowana na pokrywie urządzenia | TAK
14. | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK
15. | Urządzenie wyposażone w przyciski nożne uruchamiające wybrany cykl | TAK
16. | 3 cykle: standardowy , intensywny, sporobójczy | TAK
17. | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory, uruchamiana automatycznie za pomocą czujnika zbliżeniowego na przedniej ścianie urządzenia | TAK
18. | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk | TAK
19. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK
20. | Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 min. | TAK
21. | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK
22. | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10 l | TAK
23. | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: max 10 l | TAK
24. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK
25. | Odpływ 100mm w podłodze lub ścianie | TAK
26. | Schładzanie naczyń po zakończeniu dezynfekcji | TAK
27. | Szerokość urządzenia: max 600mm | TAK
28. | Wysokość urządzenia: max 940mm | TAK
29. | Głębokość urządzenia: max 650mm | TAK
30. | Wbudowane 2 pompy podajnika detergentu | TAK
31. | Temperatura dezynfekcji termicznej regulowana w zakresie 85-93 stopnie C | TAK
32. | Możliwość ustawienia parametru A0 3000 | TAK
33. | Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK
34. | Wymiary komory: 400x500x350mm | TAK
35. | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | TAK
36. | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu | TAK
37. | Pakiet startowy – standardowy kosz oraz 5l kanister z płynem zmiękczająco-myjącym i płynem sporobójczym | TAK
38. | Kosz multifunkcyjny na wiadro /pojemnik + 2 kaczki | TAK
39. | Parametry dodatkowe: | TAK
40. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
41. | Paszport techniczny | TAK
42. | Szkolenie personelu | TAK
43. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
44. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
45. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Drobny sprzęt medyczny
Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Stetoskop, 4 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
2. | Stetoskop internistyczny, dwustronny | TAK
3. | Głowica wykonana ze stali nierdzewnej | TAK
4. | Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy) | TAK
5. | Miękkie oliwki | TAK
6. | “Ciepłe” obwódki głowicy | TAK
7. | Pulsoksymetr napalcowy, 15 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
8. | Pomiar saturacji tlenem (SpO2) i częstotliwości bicia serca (pulsu) | TAK
9. | Proste zastosowanie za pomocą jednego przycisku | TAK
10. | Zasilanie bateryjne | TAK
11. | Automatyczne wyłączanie | TAK
12. | Wyrób medyczny | TAK
13. | Wskaźnik tętna z możliwościąwyświetlania w formie słupka lub wykresu | TAK
14. | Wskaźnik baterii przypomina o konieczności wymiany baterii w odpowiednim czasie | TAK
15. | Kolorowy wyświetlacz OLED | TAK
16. | Masa z opakowaniem : max. 0,25kg | TAK
17. | Rozmiar wyświetlacza : min. 1,2x2,2cm | TAK
18. | Ssak, 2 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
19. | Ssak elektryczny | TAK
20. | Głośność : max. 37dB | TAK
21. | Rodzaj zasilania : sieciowe | TAK
22. | Podciśnienie maksymalne: mi. 90 kPa | TAK
23. | Wydajność : min. 30l/min. | TAK
24. | Wersja jezdna | TAK
25. | Możliwość zastosowania od 1 do 4 zbiorników | TAK
26. | Pojemność zbiornika : 1-5 litrów | TAK
27. | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK
28. | Waga : max. 16kg | TAK
29. | Membranowy regulator podciśnienia | TAK
30. | Bezolejowa, niskoobrotowa, tłokowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji | TAK
31. | Glukometr, 5 sztuk Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
32. | Urządzenie do pomiaru glukozy, cholesterolu i trójglicerydów | TAK
33. | Pomiar dokonywany z 1 mikrolitra krwi włośniczkowej | TAK
34. | Przycisk-wyrzutnik do bezdotykowego bezpiecznego usuwania pasków | TAK
35. | Sztywne etiu w zestawie | TAK
36. | Zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl | TAK
37. | Zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl | TAK
38. | Zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl | TAK
39. | Zasilanie: 2 baterie litowe CR2032 | TAK
40. | Automatyczny włącznik po włożeniu paska testowego | TAK
41. | Wymiary: max. 97 x 20.5 x 49 mm | TAK
42. | Waga: max. 70g | TAK
43. | Wyposażenie : 5 lancetów, 5 pasków do kontroli cholesterolu, | TAK
44. | Termometr bezdotykowy, 4 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
45. | Wbudowany moduł Bluetooth - transmisja danych, analiza i przechowywanie historii odczytów w aplikacji "Zdrowiej". | TAK
46. | Uniwersalny, bezkontaktowy - mierzenie temperatury ciała, otoczenia, powierzchni. | TAK
47. | Dzięki technologii podczerwieni dokładny pomiar dostępny w max. 1 sekundę. | TAK
48. | Historia pomiarów - wbudowana pamięć przechowująca do min. 30 pomiarów. | TAK
49. | Osłona sondy - zapobiegająca uszkodzeniom. | TAK
50. | Certyfikat TÜV Rheinland | TAK
51. | Wyświetlacz LCD | TAK
52. | Ciśnieniomierz, 4 sztuki Nazwa: ……………………… Producent: ……………………… | wpisać
53. | Ciśnieniomierz naramienny | TAK
54. | Funkcja wykrywania migotania przedsionków | TAK
55. | Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku | TAK
56. | Wybór trybu pomiaru: standardowy tryb pojedynczy lub tryb AF – dwa automatyczne pomiary | TAK
57. | Wykrywanie objawów arytmii serca (IHB) | TAK
58. | Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO | TAK
59. | Duży, podświetlany wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki min.68 x 76 mm | TAK
60. | Uniwersalny mankiet dla ramienia o obwodzie 22 - 42 cm | TAK
61. | Funkcja pamięci: min. 2 x 120 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną | TAK
62. | Funkcja wyciągania średniej z 3 ostatnich pomiarów | TAK
63. | Funkcja wyświetlania daty i godziny pomiaru | TAK
64. | Możliwość podłączenia zasilacza (wbudowany port micro USB) | TAK
65. | Zakres pomiarowy ciśnienia: min. 30 - 280 mmHg | TAK
66. | Zakres pomiarowy tętna: min. 40 - 199 uderzeń/minutę | TAK
67. | Dokładność: SYS/DIA: ±3mmHg / Tętno: ±5% odczytu | TAK
68. | Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V lub z zasilacza USB typ C (w zestawie) | TAK
69. | Wymiary: max. 128 mm x 92 mm x 61 mm | TAK
70. | Waga: 470 g ±5 g (wraz z mankietem i bateriami) | TAK
71. | Oszczędność baterii - automatyczne wyłączanie po 3min bezczynności | TAK
72. | Parametry dodatkowe do zestawu :
73. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
74. | Paszport techniczny | TAK
75. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK

## Kardiomonitory
Kardiomonitory - 6 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK
2. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK
3. | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | TAK
4. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: | TAK
5. | - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK
6. | - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK
7. | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK
8. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: | TAK
9. | - stopnia uśpienia BIS, | TAK
10. | - EEG, | TAK
11. | - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), | TAK
12. | - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, | TAK
13. | - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, | TAK
14. | - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, | TAK
15. | - parametrów mechaniki oddechowej, | TAK
16. | - wolumetrycznego CO2, | TAK
17. | - parametrów metabolicznych RQ i EE, | TAK
18. | - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, | TAK
19. | - oksymetrii tkankowej. | TAK
20. | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | TAK
21. | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | TAK
22. | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | TAK
23. | EKRAN / OBSŁUGA | TAK
24. | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK
25. | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK
26. | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | TAK
27. | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK
28. | SYSTEM ALARMOWY | TAK
29. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK
30. | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK
31. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK
32. | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | TAK
33. | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK
34. | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | TAK
35. | ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH | TAK
36. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK
37. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | TAK
38. | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK
39. | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK
40. | PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH | TAK
41. | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską. | TAK
42. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK
43. | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK
44. | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK
45. | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | TAK
46. | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy | TAK
47. | monitorem i centralą | TAK
48. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | TAK
49. | MIERZONE PARAMETRY | TAK
50. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | TAK
51. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. | TAK
52. | W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK
53. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK
54. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK
55. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK
56. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK
57. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
58. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. | TAK
59. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | TAK
60. | INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE | TAK
61. | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK
62. | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | TAK
63. | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK
64. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK
65. | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | TAK
66. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: | TAK
67. | a. dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym | TAK
68. | b. związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) | TAK
69. | c. związanych z analizą pracy stymulatora | TAK
70. | d. związanych z 24 godzinną analizą EKG | TAK
71. | e. protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) | TAK
72. | f. dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | TAK
73. | Możliwość rozbudowy monitora m.in: PICCO, EEG, NMT | TAK
74. | Montaż : Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora z koszykiem na akcesoria | TAK
75. | Parametry dodatkowe:
76. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
77. | Paszport techniczny | TAK
78. | Szkolenie personelu | TAK
79. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
80. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
81. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wózki inwalidzkie elektryczne
Wózki inwalidzkie elektryczne - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak), odporna na korozję | TAK
2. | Podłokietniki uchylne i wyciągane | TAK
3. | Barierka łącząca rączki do pchania, która usztywnia i wzmacnia konstrukcję podczas jazdy. | TAK
4. | Wyciągane i odchylane na boki podnóżki | TAK
5. | Regulacja wysokości płyty podnóżka | TAK
6. | Tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu. W bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami | TAK
7. | Model z możliwością doposażenia w opcje dodatkowe | TAK
8. | Maksymalne obciążenie : min.170kg | TAK
9. | Wytrzymałość materaca do 140 kg | TAK
10. | Wyrób medyczny, atestowany. | TAK
11. | Długość całkowita z podnóżkiem: 105 cm | TAK
12. | Szerokość siedziska: MIN. 53cm/ max. 60 cm | TAK
13. | Szerokość całkowita: 74 / 77 / 81 cm | TAK
14. | Szerokość po złożeniu: max. 39 cm | TAK
15. | Waga całkowita: max. 21 kg | TAK
16. | Głębokość siedziska : min. 49 cm | TAK
17. | Wysokość oparcia: 40 cm | TAK
18. | Odległość siedziska od podłokietnika: 22 - 24cm | TAK
19. | Minimalny promień skrętu: 162 cm | TAK
20. | Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, wysokości podparcia pod łokieć, wysokości siedziska od podłoża | TAK
21. | Podnóżki ściągane i odhchylane | TAK
22. | Parametry dodatkowe:
23. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
24. | Paszport techniczny | TAK
25. | Szkolenie personelu | TAK
26. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
27. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
28. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wózki inwalidzkie z podpórkami
Wózki inwalidzkie z podpórkami - 5 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wózek specjalny multipozycyjny | TAK
2. | Siedzisko typu Kontur, | TAK
3. | oparcie typu Kontur, | TAK
4. | regulowany zagłówek, | TAK
5. | regulowana objętość zagłówka, | TAK
6. | regulowany płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy sprężyn hydraulicznych, | TAK
7. | regulowany kąt nachylenia siedziska przy pomocy sprężyn hydraulicznych, | TAK
8. | regulowany kąt nachylenia podnóżków, | TAK
9. | regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka, | TAK
10. | regulowana wysokość rączek do pchania, | TAK
11. | zabezpieczenia na kolana, | TAK
12. | regulowana głębokość siedzenia, | TAK
13. | regulowana szerokość siedzenia, | TAK
14. | regulowana odległość podnóżków względem siebie, | TAK
15. | regulowana wysokość podłokietników, | TAK
16. | możliwość zmiany wysokości siedzenia, | TAK
17. | koła na szybkozłącza. | TAK
18. | Nośność wózka : min. 135kg | TAK
19. | Szerokość wózka do wyboru min. 35cm, max. 78cm | TAK
20. | Parametry dodatkowe:
21. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
22. | Paszport techniczny | TAK
23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Pompy żywieniowe
Pompy żywieniowe - 4 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Rotacyjna perystaltyczna pompa do żywienia dojelitowego | TAK
2. | Obsługiwane programy żywienia (terapie): OBJĘTOŚĆ-SZYBKOŚĆ - podaż zaprogramowanej objętości w ml z zaprogramowaną szybkością w ml/h - SZYBKOŚĆ - podaż z zaprogramowaną szybkością w ml/h bez zaprogramowanej objętości - PRZERYWANY - podaż zaprogramowanej objętości w ml podzielonej na różne porcje z ustawioną szybkością w ml/h oraz z zaprogramowanymi okresami pauzy | TAK
3. | Szybkośc przepływu: min. 1-600 ml (co 1 ml) | TAK
4. | Zakres całkowitej dawki: min. 1 – 3500 ml (co 1 ml) | TAK
5. | Manu w języku polskim | TAK
6. | Czas pracy baterii: 2,min. 4h przy 125 ml/h, 12h przy 250 ml/h | TAK
7. | przechowywanie wszystkich podanych programów żywienia przez maksymalnie 30 dni | TAK
8. | możliwość ustawienia do 3 indywidualnych programów żywienia oraz przechowywanie ich w pamięci do wykorzystania w późniejszym czasie | TAK
9. | trzy poziomy alarmów dźwiękowych do wyboru: niski, średni i wysoki | TAK
10. | wskaźnik stanu pompy - wizualna sygnalizacja rzeczywistego stanu pompy | TAK
11. | Dokładność podaży: ±5% | TAK
12. | Stopień ochriny przed czynnikami środowiska : IP25 - można myć pod bieżącą wodą - IP25 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem oraz przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej | TAK
13. | Wyświetlacz : 2,8” pełnokolorowy; min. 640 × 480 pikseli; 175-stopniowy kąt widzenia | TAK
14. | Wykrywanie pęcherzyków powietrza | TAK
15. | Bateria : 3,7V; 3200 mAh; litowo-jonowa | TAK
16. | Waga : max. 450g | TAK
17. | Wymiary : max.150x120x49mm | TAK
18. | Parametry dodatkowe:
19. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
20. | Paszport techniczny | TAK
21. | Szkolenie personelu | TAK
22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
23. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
24. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Pionizator
Pionizator - 1 sztuka
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Urządzenie do pionizacji pacjenta. Podnoszenie z pozycji siedzącej do wyprostowanej. | TAK
2. | Dwuczęściowy system sterujący : kontroler oraz bateria oddzielnie | TAK
3. | Platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki oraz prawidłowe wsparcie kolan z psem zabezpieczającym łydki i stabilizującym nogi. Możliwość zastosowania korytka na stopy z paskami stabilizacyjnymi. | TAK
4. | Cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa. | TAK
5. | System sterujący i napędowy oparty na technologii firmy LINAK. | TAK
6. | Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi. | TAK
7. | Wyposażone w kółka z blokadą . | TAK
8. | Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. | TAK
9. | Nosidło typu kamizelka wykonane z szarego poliestru, nosidlo do stabilizacji bioder w wyposażeniu | TAK
10. | Maksymalny udźwig : min. 150kg | TAK
11. | Waga całkowita : max. 45kg | TAK
12. | Ramiona regulowane w zakresie min. 1040-1739mm | TAK
13. | Wysokośc podstawy : max. 117mm | TAK
14. | Całkowita długość: max. 1050mm | TAK
15. | Parametry dodatkowe:
16. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
17. | Paszport techniczny | TAK
18. | Szkolenie personelu | TAK
19. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
20. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Lodówka medyczna
Lodówki medyczne - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Zakres roboczy temperatury w komorze od + 2 stopni C do +8 stopni C | TAK
2. | Urządzenie posiada przeszklone drzwi z ergonomicznym uchytem ukrytym w ramkie drzwi | TAK
3. | systemem samodomykania oraz możliwością zmiany kierunku otwierania w miejscu użytkowania | TAK
4. | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi przez użytkownika | TAK
5. | Oświetlenie wewnętrzne typu LED zamontowane na bocznej ścianie komory | TAK
6. | Przeszklenie wykonane z szyby zespolonej składającej z co najmniej dwóch szyb tworzących komorę międzyszybową odzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie | TAK
7. | Możliwość włączania oświetlenia komory przy zamknietych drzwiach przyciekiem umiejscownionym na froncie | TAK
8. | Dostęp do urządzenia kontrolowany poprzez zamek na klucz | TAK
9. | W zestawie min. 2 klucze | TAK
10. | Pojemność urządzenia minimum 130 litrów | TAK
11. | Wnętrze urządzenia wykonane z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym | TAK
12. | Urządzenie wyposażone w minimum 3 ażurowe półki wykonane ze stali pokrytej tworzywem sztucznym w kolorze białym z możliwością regulacji wysokości | TAK
13. | Obciążenie pojedynczej półki minimum 40 kg | TAK
14. | Możliwość montażu półek dodatkowych. | TAK
15. | Możliwość jednoczesnego zamontowanie min. ośmiu półek w komorze | TAK
16. | Sterowanie urządzeniem przez panel sterujący umieszcony na froncie urządzenia poza ramą drzwi | TAK
17. | Urządzenie wyposażone w system automatycznego odszraniania | TAK
18. | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz cyfrowy, typu LED pokazujący temperaturę w komorze do 0,1 stopnia C | TAK
19. | Dwa niezależne termostaty | TAK
20. | Zapamiętywanie maksymalnej i minimalnej temperatury zarejestrowanej w komorze bezpośrednio w sterowniku urządzenia | TAK
21. | Informacje o wydarzeniach : za wysoka/ za niska temperatura wewnątrz, alarm otwartych drzwi | TAK
22. | wentylator wewnątrz komory | TAK
23. | 4 nóżki poziomujące | TAK
24. | Minimum jeden port dostępu | TAK
25. | Średnica portu dostępu minimum 15mm. | TAK
26. | Złącze bezpotencjałowe | TAK
27. | Zgodność z interfejsem RS485 | TAK
28. | Bateria podtrzymująca pracę sterownika w przypadku zaniku zasilania przez min. 12 godzin | TAK
29. | Wymiary urządzenia: max. 626x600x845mm | TAK
30. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory: 500 x 450 x 615mm | TAK
31. | Maksymalne waga urządzenia 55 kg | TAK
32. | Certyfikat zgodności CE. | TAK
33. | Parametry dodatkowe:
34. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
35. | Paszport techniczny | TAK
36. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
37. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
38. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wózki zabiegowe
Wózki zabiegowe - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | jeden blat z szufladą | TAK
2. | Blat o wymiarach : max. 610x360x17mm, | TAK
3. | Jedna półka koszowa o wymiarach : min. 655x410x90mm, | TAK
4. | dwie szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, | TAK
5. | jeden kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej, | TAK
6. | jeden pojemnik na zużyte igły, | TAK
7. | jeden pojemnik na rękawiczki obudowany z trzech stron, | TAK
8. | jeden uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju min. 20x20mm, | TAK
9. | stelaż aluminiowo - stalowy, | TAK
10. | stelaż lakierowany proszkowo na biało, | TAK
11. | kanały montażowe po wewnętrznej stronie, | TAK
12. | dowolna regulacja wysokości półek, | TAK
13. | koła w obudowie stalowej ocynkowanej, | TAK
14. | średnica kół min. 75 mm, | TAK
15. | dwa koła z czterech z funkcją blokady, | TAK
16. | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK
17. | blat w formie wyjmowanej tacy, | TAK
18. | stalowa szuflada lakierowana proszkowo na biało, | TAK
19. | półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo na biało, | TAK
20. | wpisany na listę wyrobów medycznych, | TAK
21. | Parametry dodatkowe:
22. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
23. | Paszport techniczny | TAK
24. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
25. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Stojaki do kroplówek
Stojak do kroplówek - 35 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Kolumna zewnętrzna i podstawa ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo | TAK
2. | Głowica i kolumna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej | TAK
3. | Średnica podstawy : max. 610mm | TAK
4. | Średnica kolumny zewnętrznej : min. 25mm | TAK
5. | Średnica kolumny wewnętrznej : min 16mm | TAK
6. | Podstawa pięcioramienna na kołach z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75mm, w tym 3 z blokadą | TAK
7. | 4 haczyki | TAK
8. | Parametry dodatkowe:
9. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## System do ogrzewania płynów
System do ogrzewania płynów -3 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych | TAK
2. | Profil grzewczy, wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany jest do aktywnego ogrzewania standardowych drenów o średnicach 4-5 lub 6-7 mm. | TAK
3. | Możliwość ogrzewania płynów infuzyjnych oraz krwi w temperaturze od 33 do 43°C, które dzięki wbudowanym czujnikom temperatury jest w pełni kontrolowane i bezpieczne. | TAK
4. | Waga : max. 3 kg | TAK
5. | Wymiary : max. 280x120x175mm | TAK
6. | Zasilanie : 230V/ 50Hz | TAK
7. | Możliwość mocowania na statywie lub szynie | TAK
8. | Skok regulacji temperatury - 0,5 st. C | TAK
9. | Przewód połączeniowy do profilu grzewczego min.40cm | TAK
10. | Suche podgrzewanie | TAK
11. | Parametry dodatkowe:
12. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
13. | Paszport techniczny | TAK
14. | Szkolenie personelu | TAK
15. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
16. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
17. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Urządzenia wielofunkcyjne
Urządzenia wielofunkcyjne - 5 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks | TAK
2. | Pamięć RAM: min. 512 MB | TAK
3. | Szybkość druku (mono/kolor): min. 30 str/min | TAK
4. | Rozdzielczość druku: Do 1200 x 4800 dpi | TAK
5. | Automatyczny druk dwustronny (Duplex) | TAK
6. | Pojemność podajników papieru: min. A1000750 arkuszy (3x250 arkuszy) | TAK
7. | Typ skanera: Podwójny czujnik CIS | TAK
8. | Automatyczne skanowanie dwustronne | TAK
9. | Rozdzielczość skanowania (mono): 1200 x 2400 dpi (z szyby) | TAK
10. | Rozdzielczość skanowania (kolor): 1200 x 1200 dpi (z szyby) | TAK
11. | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy | TAK
12. | Połączenie: Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi (Wi-Fi Direct) | TAK
13. | Wyświetlacz: min. 8,8 cm (kolorowy, dotykowy) | TAK
14. | Wymiary urządzenia : max. 576 x 477 x 445 mm | TAK
15. | Waga produktu: max. 28kg | TAK
16. | Wyposażenie : przewód zasilający, materiały eksploatacyjne. | TAK
17. | Parametry dodatkowe:
18. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
19. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK

## Kosze na śmieci
Kosze na śmieci - 20 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Tworzywo sztuczne | TAK
2. | Pedał do otwierania nożnego | TAK
3. | Pojemność : 25 litrów | TAK
4. | Wymiary :max. 36x36x41cm | TAK
5. | Pokrywa kosza pozostawiająca zawartość kosza stale zamknietą i niewidoczną | TAK
6. | Parametry dodatkowe:
7. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Stoły sztaplowane
Stół sztaplowany - 20 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Stół sztampowy kwadratowy | TAK
2. | Wymiar : 60x60cm | TAK
3. | Aluminiowa podstawa | TAK
4. | Waga : max. 10kg | TAK
5. | Wysokość : min. 70 max. 75cm | TAK
6. | Ogumowane nogi stołu | TAK
7. | Parametry dodatkowe:
8. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Krzesła plastikowe
Krzesła plastikowe - 20 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Krzesło ze sklejki laminowanej | TAK
2. | Sklejka o grubości min. 11mm | TAK
3. | Średnica rurki stelaża : min.19mm | TAK
4. | Stelaż spawany | TAK
5. | Nogi zakończone stopkami z tworzywa | TAK
6. | Wysokość : min. 80 max. 85cm | TAK
7. | Wysokość siedziska : max. 45cm | TAK
8. | Szerokość : min. 37cm | TAK
9. | Głębokość : min. 50 max. 55cm | TAK
10. | Atest badań wytrzymałościowych | TAK
11. | Waga : max. 8 kg | TAK
12. | Parametry dodatkowe:
13. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Zestaw do muzykoterapii
Zestaw do muzykoterapii
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Radio dla osób z demencją, 1 sztuka Nazwa: ……………………… Producent: ………………………
2. | Wymiary max. : 245 x 108 x wys. 182 mm | TAK
3. | Panel personalizacji | TAK
4. | Radio DAB | TAK
5. | Port USB | TAK
6. | Tryb FM i cyfrowy | TAK
7. | Gniazdo słuchawkowe | TAK
8. | Gniazdo zasilania prądem stałym dla adaptera | TAK
9. | 2-3 watowe głośniki | TAK
10. | Duże litery dla lepszej widoczności | TAK
11. | Duże przyciski i pokrętło głośności | TAK
12. | Port USB dla własnej listy odtwarzania | TAK
13. | Płyty CD z muzyką relaksacyjną, 2 sztuki | TAK
14. | Śpiewające ptaki | TAK
15. | Dźwięki natury | TAK
16. | Gra typu Muzyczne Bingo, 1 sztuka | TAK
17. | Malowanki wodne, 10 sztuk | TAK
18. | Puzzle numeryczne typu Rasy psów, 1 sztuka | TAK
19. | Puzle paskowe typu Wiosna , 1 sztuka | TAK
20. | Puzzle typu Co robimy w domu, 1 sztuka | TAK
21. | Gra karciana typu Obrazy do pary, 1 sztuka | TAK
22. | Gra sensoryczna typu Tangram Pop, 1 sztuka | TAK
23. | Zestaw terapeutyczny Neurotrening, 1 sztuka | TAK
24. | Drewniana układanka typu Bocian, 3 sztuki | TAK
25. | Przeplatanki typu Zwierzaki Przeplataki, 10 sztuk | TAK
26. | Gra terapeutyczna typu Terapia po omacku, 1 sztuka | TAK
27. | Zestaw do akwareli typu Kwiaty w wazonach, 2 sztuki | TAK
28. | Zestaw do kolorowania markerami, 2 sztuki | TAK
29. | Wypukła malowanka dwupak typu Kwiaty, 5 sztuk | TAK
30. | Tablica manipulacyjna, trening motoryki małej 1 sztuka | TAK
31. | Zestaw 50 plansz edukacyjnych typu Dary jesieni, 1 sztuka | TAK

## Zmywarko-wyparzarka
Zmywarko-wyparzarka - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Panel dotykowy umożliwiający użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. | TAK
2. | Dostęp do min. 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu | TAK
3. | System Thermostop – gwarantujący stałą temperaturę wyparzania i zabezpieczający przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą | TAK
4. | Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki | TAK
5. | System autodiagnostyki informujący o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informujący o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu | TAK
6. | Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego | TAK
7. | Cykl mycia odbywający się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C | TAK
8. | System SOFT START - minimalizujący ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących | TAK
9. | Cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyszczący komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżniający bojler z gorącej wody | TAK
10. | Funkcja Ecoclean – odpowiadaj aca za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia | TAK
11. | System SOFT DOOR – system wolnoopadających drzwi | TAK
12. | System podwójnych koszy – system pozwalający na załadowanie dwóch koszy jednocześnie | TAK
13. | System filtrowania 3FS – potrójny filtr, zatrzymujący wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku i chroniący dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych | TAK
14. | Odpływ grawitacyjny | TAK
15. | Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania | TAK
16. | Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu | TAK
17. | Parametry dodatkowe:
18. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
19. | Paszport techniczny | TAK
20. | Szkolenie personelu | TAK
21. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
22. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Rolki do przesuwania pacjenta
Rolki do przesuwania pacjenta - 3 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Przenośnik taśmowo rolkowy | TAK
2. | Wymiary :min. 720x395mm | TAK
3. | Waga : max. 4 kg | TAK
4. | Ilość rolek w przenośniku : min. 5 | TAK
5. | Maksymalna waga pacjenta : min. 160kg | TAK
6. | Pas ze sztucznej skóry, odporny na rozdarcia | TAK
7. | Rolki na łożyskach wsuniętych w boki ramy duraluminowej powlekanej lakierem polimerowym | TAK
8. | Parametry dodatkowe:
9. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Czajnik elekryczny
Czajnik elektryczny - 3 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Grzałka ukryta | TAK
2. | Pojemnośc : min. 1,7l | TAK
3. | Obrotowa podstawa | TAK
4. | Moc maksymalna : 2200W | TAK
5. | Poświetlenie LED | TAK
6. | Nienagrzewający się uchwyt | TAK
7. | Schowek na przewód | TAK
8. | Antypoślizgowe nóżki | TAK
9. | Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu | TAK
10. | Automatyczne wyłączanie w przypadku gotowania bez wody | TAK
11. | Parametry dodatkowe:
12. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Kuchenki mikrofalowe
Kuchenki mikrofalowe - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Elektroniczne sterowanie | TAK
2. | Pojemnośc : min. 30 litrów | TAK
3. | Funkcje : Gotowanie, Auto Cook, Power Defrost | TAK
4. | Moc: 900W | TAK
5. | Min. 6 poziomów mocy | TAK
6. | Czarne szkło | TAK
7. | Min. 5 programów rozmrażania | TAK
8. | Waga : max. 16kg | TAK
9. | Wymiary : max. 520x298x426mm | TAK
10. | Wnętrze: emalia ceramiczna | TAK
11. | Moc grilla : min. 1500W | TAK
12. | Panel dotykowy | TAK
13. | Parametry dodatkowe:
14. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Lodówki dla pacjenta
Lodówki dla pacjenta - 3 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Chłodziarko-zamrażarka Pojemność : min. 175 litrów lodówki, min. 45 litrów zamrażarki | TAK
2. | Szerokość z otwartymi drzwniami : max. 55cm | TAK
3. | Wymiary : max. 147x54x58cm | TAK
4. | Regulowane pólki | TAK
5. | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | TAK
6. | 2 pary drzwi | TAK
7. | Roczne zużycie prądu : max. 185kWh | TAK
8. | Zamrażarka umiejscowiona na górze | TAK
9. | Parametry dodatkowe:
10. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Regały na segregatory
Regały na segregatory - 3 sztuki
Pełna nazwa: ................................................................
Fabrycznie nowy : ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Szafa aktowa zamykana na klucz przystosowana do przechowywania min. 5 rzędów segregatorów A4 | TAK
2. | Drzwi: podwójne uchylne zamykane na zamek na klucz lub opcjonalnie na kod / na kartę RFID | TAK
3. | Półki: regulowane co 25mm, nośność do min. 40 kg na każdą półkę | TAK
4. | Stal malowana proszkowo | TAK
5. | Wymiary: max. 199 × 80 × 43,5 cm | TAK
6. | Kolor korpusu do wyboru Zamawiającego | TAK
7. | 2 klucze w komplecie | TAK
8. | Parametry dodatkowe:
9. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Wózki do sprzątania
Wózek do sprzątania w systemie Vermop - 2 sztuki
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Zabudowana konstrukcja | TAK
2. | 1 x podstawa wózka | TAK
3. | 2 maszty, | TAK
4. | 4 kółka 75 mm z min. 2 hamulcami i odbojnikami | TAK
5. | 1x Rama 2 x min. 35 l z pokrywą i uchwytami do prowadzenia wózka, | TAK
6. | 1x Uchwyt do planu pracy | TAK
7. | 1x Obudowa 3-częściowa | TAK
8. | 1x Prasa pionowa | TAK
9. | 1x Element przebudowy prasy do wózka | TAK
10. | 1x Wiadro min. 17 l, | TAK
11. | 1x Wiadro min. 10 l | TAK
12. | 1x Szafka podwójna, zamykana | TAK
13. | 1x Pojemnik min. 20 l, zakładany z tyłu | TAK
14. | 1x Półka , 2x Pojemnik zamykany 6 l | TAK
15. | 2x Wiadro 8 l | TAK
16. | 2x Pokrywa na wiadra 8 l | TAK
17. | 1x Uchwyt na kij 20 – 28 mm, boczny z 2 hakami | TAK
18. | Wymiary : max. 70x82x95cm | TAK
19. | Parametry dodatkowe:
20. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Wózki do przewożenia potraw
Wózek do przewożenia potraw - 2 sztuki
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Stal kwasoodporna | TAK
2. | 4 koła o średnicy min. 125mm wtym min. 2 z blokadą | TAK
3. | Blaty w formie wyjmowanych, tłoczonych tac ze stali nierdzewnej | TAK
4. | Tace o głębokości min. 40mm | TAK
5. | Wymiary całkowite : max. 129x68x90cm | TAK
6. | Wymiary wewnętrzne tacy : min. 53x64x4cm | TAK
7. | Parametry dodatkowe:
8. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Samojezdna zmywarka do mycia po
Samojezdna zmywarka do mycia podłóg - 1 sztuka
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Automatyczna szorowarka | TAK
2. | Pojemność zbionika wody czystej : min. 60 litrów | TAK
3. | Waga bez wyposażenie : max. 55kg | TAK
4. | Prędkość obrotoa szczotki : min 180obr/min. | TAK
5. | Szserokość robocza : max. 51cm | TAK
6. | Wydajność : min. 2000m3/h | TAK
7. | Moc znamionowa : 1100W | TAK
8. | Poziom ciśnienia akustycznego : max. 66dB | TAK
9. | Wymiary : max. 1170x580x1030mm | TAK
10. | Zasilanie : 230V/50Hz | TAK
11. | Wyposażenie :Szczotka tarczowa, system dwóch zbiorników | TAK
12. | Belka ssąca typ V | TAK
13. | Kólka transportowe | TAK
14. | Parametry dodatkowe:
15. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
16. | Paszport techniczny | TAK
17. | Szkolenie personelu | TAK
18. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
20. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK

## Szafki metalowe
Szafka metalowa - 3 sztuki
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Korpus szafy wykonany z blachy min. 0,8mm | TAK
2. | Przeszklone drzwi | TAK
3. | Półki ze szkła przesuwne co max. 25mm | TAK
4. | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. | TAK
5. | Kółka transportowe | TAK
6. | Waga : max. 103kg | TAK
7. | Wymiary : max. 890x1000x435mm | TAK
8. | Kolor obudowy do wyboru Zamawiającego | TAK
9. | Parametry dodatkowe:
10. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Biurka
Biurko - 3 sztuki
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wymiary :1400 mm szer. X 700 mm gł. (+/- 10 mm) | TAK
2. | Wysokość : 750 mm | TAK
3. | Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. | TAK
4. | Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. | TAK
5. | Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo. | TAK
6. | Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 185 mm (+/- 5 mm) od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo. | TAK
7. | Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. | TAK
8. | Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm (+/- 5 mm). | TAK
9. | Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. | TAK
10. | Biurko posiadające możliwość montażu kanałów kablowych poziomych i pionowych jednocześnie, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do mostu biurka. | TAK
11. | Kanał kablowy poziomy w kształcie rynienki wykonany z blachy stalowej o grubości 1 mm malowanej proszkowo. Montaż za pomocą uchwytów bazowych do ramy biurka. Kanał pionowy modułowy z tworzywa sztucznego. | TAK
12. | W blacie wymagana jest możliwość wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy. | TAK
13. | Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. | TAK
14. | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. | TAK
15. | Wymagane dokumenty :Certyfikat zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2, protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) | TAK
16. | Panel frontowy biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiającego. | TAK
17. | Wymagane dokumenty : Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2 + A1: 2019-08 | TAK
18. | Kontener mobilny o wymiarach : 430 mm szer. X 480 mm gł. (+/- 10 mm) | TAK
19. | Wysokość : 600mm | TAK
20. | Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS o grubości 2 mm dobrane pod kolor płyty. | TAK
21. | Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości wiórowej obustronnie melaminowanej min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy są wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. | TAK
22. | Kontener posiada 3 szuflady. Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. | TAK
23. | Top górny nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. | TAK
24. | Szuflady posiadają 80% wysuwu. | TAK
25. | Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie górnej szuflady. | TAK
26. | Prowadnice szuflad rolkowe. | TAK
27. | Kontener wyposażony w 4 kółka o średnicy fi 40 mm, w tym 2 posiadają hamulec. | TAK
28. | Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. | TAK
29. | Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. | TAK
30. | System klucza matki | TAK
31. | Wymagane dokumenty : Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) | TAK
32. | Parametry dodatkowe:
33. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Niszczarka
Niszczarka - 2 sztuki
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Ilość kartek A4 niszczinych jezdnorazowo: min. 6 | TAK
2. | Rodzaj cięcia : konfetti | TAK
3. | Rozmiar cięcia : 4 x 28mm | TAK
4. | Szerokośc szczeliny wejściowej : min. 220mm | TAK
5. | Pojemnośc kosza: min. 15 litrów | TAK
6. | Niszczenie spinaczy | TAK
7. | Niszczenie zszywek | TAK
8. | Automatyczny start/ stop | TAK
9. | Funkcja cofania | TAK
10. | Zabezpieczenie termiczne | TAK
11. | Podgląd zapełnienia kosza | TAK
12. | Wymiary : max. 33x35x23cm | TAK
13. | Waga : max. 3,5kg | TAK
14. | Parametry dodatkowe:
15. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Antyalergiczne poduszki z kołdr
Antyalergiczne poduszki z kołdrą - 50 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wypełnienie antyalergiczne | TAK
2. | Wymiary kołdry : 160x200cm | TAK
3. | Wymiary poduszki : 70x80cm | TAK
4. | Wyrób medyczny, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 | TAK
5. | Waga wypełnienia :1200g | TAK
6. | Wypełnienie : 100% poliester silikonowany | TAK
7. | Skład tkaniny : min. 48% bawełny | TAK
8. | Temperatura prania : 95 stopni | TAK

## Bielizna pościelowa
Bielizna pościelowa - 70 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Poszwa na kołdę oraz poduszkę | TAK
2. | Materiał : 100% bawełna | TAK
3. | Gramatura : 180g/m2 | TAK
4. | Wymiary kołdry : 160x200cm | TAK
5. | Wymiary poduszki : 70x80cm | TAK
6. | Kolor do wyboru Zamawiającego | TAK
7. | Poszwa na kołdę oraz poduszkę | TAK
8. | Materiał : 100% bawełna | TAK
9. | Gramatura : 180g/m2 | TAK
10. | Wymiary kołdry : 160x200cm | TAK
11. | Wymiary poduszki : 70x80cm | TAK
12. | Kolor do wyboru Zamawiającego | TAK

## Koce
Koce - 50 sztuk
Pełna nazwa ................................................................
Fabrycznie nowy: ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wymiary : min. 170x210cm | TAK
2. | Puszysta tkanina z mikrofibry | TAK
3. | Odcienie szarości | TAK

## Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne - 5 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Przekątna ekranu [cal]: min. 23'' | TAK
2. | Procesor: AMD Ryzen 5 7520U | TAK
3. | Liczba rdzeni: 4 | TAK
4. | Pamięć RAM [GB]: 16 | TAK
5. | Typ pamięci RAM: LPDDR5 | TAK
6. | Karta graficzna: AMD Radeon 610M | TAK
7. | System operacyjny: Windows 11 Home | TAK
8. | Taktowanie procesora : 2,8-4,3 Ghz | TAK
9. | Pamięć podręczna procesora : min. 4 Mb | TAK
10. | Liczba rdzeni : 4 | TAK
11. | Rozdzielczość : min. 1920x1080 | TAK
12. | Typ matrycy : IPS | TAK
13. | Wbudowane głośniki | TAK
14. | Kamera internetowa | TAK
15. | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK
16. | Rodzaj dysku twardego : SSD | TAK
17. | Karta WIFI : 802.11 a/b/g/n/ac/ax | TAK
18. | Karta graficzna: 10/100/1000 | TAK
19. | Bluetooth 5.3 | TAK
20. | Min. 2 złącza USB 2.0 | TAK
21. | Min. 2 złącza USB 3.0 | TAK
22. | Min. 1 złącze HDMI | TAK
23. | Wyjście liniowe audio | TAK
24. | Wejście mikrofonowe | TAK
25. | Parametry dodatkowe:
26. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Klimatyzatory
Klimatyzatory - 10 sztuk
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Moc urządzenia : min. 5,3kW | TAK
2. | Napięcie : 220-240V/50Hz | TAK
3. | Typ czytnika : R32 | TAK
4. | Waga wewnętrzna : ok. 10kg | TAK
5. | Waga zewnętrzna : max. 34kg | TAK
6. | Wersja ścienna | TAK
7. | Poziom ciśnienia akustycznego : 44/37/30/25 dB(A | TAK
8. | Zakres pracy temperatury (chłodzenie): -15°C~50°C | TAK
9. | Zakres pracy temperatury (grzanie): -15°C~30°C | TAK
10. | Minimalny obszar pracy : min. 50m2 | TAK
11. | Maksymalny poziom hałasu: min. 56 dB(A) | TAK
12. | Pilot w standardzie | TAK
13. | Moduł WIFI | TAK
14. | Funkcja utrzymywania temperatury +8 stopni C dzięki automatycznej kontroli pracy | TAK
15. | Klasa energetyczna A++ | TAK
16. | Cicha praca (trtb quiet) | TAK
17. | Jonizacja powietrza | TAK
18. | Silnik DC | TAK
19. | Filtr kataliczny oraz jonów srebra | TAK
20. | Min. 12 biegów wentylatora | TAK
21. | Parametry dodatkowe:
22. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
23. | Paszport techniczny | TAK
24. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK
25. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK
27. | Przeszkolenie | TAK

## Wózek do transportu odpadów
Wózek do transportu odpadów - 1 sztuka
Pełna nazwa urządzenia: ................................................................
Typ aparatu fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Wózek transportowy ze składaną ścianką podłużną | TAK
2. | Pojemność : min. 1050 litrów | TAK
3. | Trapezowe karby | TAK
4. | Średnica kółek : min. 160mm | TAK
5. | Wykonany z aluminium z ulepszanych cieplnie kształtowników prasowanych | TAK
6. | 2 kółka stałe oraz min. 2 skrętne wykonane z gumy pełnej | TAK
7. | Nośność : min. 300kg | TAK
8. | Masa: max. 40kg | TAK
9. | Wymiary zewnętrzne : max. 128x73x143cm | TAK
10. | Parametry dodatkowe:
11. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK

## Rolety i moskitiery okienne
Rolety i moskitiery okienne - 24 okna
Pełna nazwa: ................................................................
Fabrycznie nowy (2025r): ..............................................
Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany/minimalny | Parametr oferowany TAK lub lepszy
1. | Min. 2 moskitiery oraz 2 rolety na 1 okno | TAK
2. | Moskitiery
3. | Aluminiowa rama | TAK
4. | Na wymiar po wizji i pomiarach wykonanych przez Wykonawcę | TAK
5. | Wypełnienie z siatki wykonanej z : włókna szklane gopowlekane PVC lub polietylenu | TAK
6. | Możliwość zdjęcia do czyszczenia | TAK
7. | Kolor ramki do wyboru Zamawiającego | TAK
8. | Grubość ramki : min. 1,5cm | TAK
9. | Rolety
10. | Roleta dzień/ noc z możliwością dostosowania zaciemnienia lub rozjaśnienia aury w pokoju | TAK
11. | Na wymiar po wizji i pomiarach wykonanych przez Wykonawcę | TAK
12. | Metalowy obciążnik oraz koralik do sterowania przy każdej rolecie | TAK
13. | Zmywalny materiał | TAK
14. | Parametry dodatkowe:
15. | Gwarancja - 24 miesiące | TAK
Data, podpis